Оценка эффективности системы эпидемиологической безопасности манипуляций гибкими эндоскопами в учреждениях здравоохранения.

Гренкова Т.А., Селькова Е.П., Чижов А.И., Морозова С.В.1

Носик Н.Н., Носик Д.Н., Дерябин П.Г.2

Дорожкова И.Р., Кулько А.Б., Кузьмин Д.Е. , Мороз А.М.3

ФГУН МНИИЭИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.1

ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН2

МГНПЦ борьбы с туберкулёзом Департамента  здравоохранения города. Москвы3

Проблема предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала, в том числе в  эндоскопии, является приоритетной задачей здравоохранения. В последние годы ее актуальность растет в связи с широким использованием эндоскопических методов диагностики и лечения в большинстве областей медицины, которое происходит на фоне эпидемиологического неблагополучия по основным социальнозначимым инфекциям (ВГВ, ВГС, ВИЧ-инфекция, туберкулез). Возможность передачи возбудителей данных инфекций при манипуляциях гибкими эндоскопами в нашей стране изучена недостаточно. Всего несколько публикаций освещали вопросы выявления и эпидемиологического расследования причин инфицирования пациентов патогенными бактериями при манипуляциях гибкими эндоскопами.(1,5,7)

С 1970 года в научной литературе описано около 100 случаев инфекционных заболеваний пациентов, связанных с бронхоскопическими манипуляциями. Они были вызваны преимущественно Mycobacterium tuberculosis (МБТ), нетуберкулёзные микобактерии (НТМБ), Pseudomonas aeruginosa и Sаlmonella  marcescens (15,17). С 90-х годов прошлого века в связи с эпидемическим подъёмом заболеваемости населения доля легочных инфекций, вызванных микобактериями, резко увеличилась. По данным Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом  за  2002 - 2007 годы туберкулёз лёгких был установлен у 32,1%  пациентов, обследованных бронхоскопическим методом. (6)

До недавнего времени в  отечественной и зарубежной литературе не было  достоверных данных о зарегистрированных внутрибольничных случаях ВИЧ-инфекции, связанной с эндоскопическими манипуляциями. Были описаны  случай инфицирования пациентов вирусом гепатита В (ВГВ) и 3 случая инфицирования пациентов вирусом гепатита С (ВГС). (8,9,16)  Однако 18 апреля 2009 года в США было объявлено о выявлении в трех госпиталях ветеранов войны (Теннеси, Джорджия, Майами) трех случаев инфицирования пациентов ВИЧ, 6 случаев - ВГВ и 19 случаев – ВГС, связанных с манипуляциями неадекватно обеззараженными колоноскопами. (12)

В нашей стране доказанные случаи заражения пациентов вирусами парентеральных гепатитов    и     иммунодефицита при  манипуляциях гибкими эндоскопами отсутствуют. Однако за период с 1996 по 2008 годы наиболее вероятной причиной передачи 97 пациентам ВГС и ВГВ в учреждениях здравоохранения  Москвы были признаны именно диагностические эндоскопические обследования.

Санитарные правила СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», введенные в действие в мае 2003 года, кардинально изменили подход к обработке эндоскопов, а так же определили требования к  организационным и противоэпидемическим мероприятиям, составившим основу системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в учреждениях здравоохранения (см. рис).

Обработка эндоскопов в соответствии с СПЗ.1.1275-03

Асептическое хранение эндоскопов

Транспортировка эндоскопов в асептических условиях

Профилактическая дезинфекция

Противоэпидемические мероприятия

Эндоскопы

Автоматические

установки

Сушильные шкафы

Тележки

Ёмкости

Стерильный материал

Расходный материал

Моющие средства

Дез. средства

СИЗ персонала

Внутриведомственный производственный контроль

Обеспечение эпидемиологической безопасности  эндоскопических манипуляций в ЛПУ

Организационные мероприятия

Материальное обеспечение

Размещение и планировка

Техническое оснащение

Кадровое обеспечение

Защита здоровья персонала

Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам ВБИ

Рис. Система эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ЛПУ.

В ходе анкетирования специалистов эндоскопических подразделений 2589 ЛПУ из 75 административных территорий выявлена недостаточная эффективность указанной системы в ряде ЛПУ, обусловленная объективными и субъективными причинами.

Объективные причины:

- Несогласованность положений основных  нормативных документов, регламентирующих деятельность эндоскопических подразделений ЛПУ. Архитектурно-планировочные и санитарно-технические  требования, предъявляемые к моечно-дезинфекционному помещению Санитарными правилами 3.1.1275-03, не согласуются с положениями СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения, пособие по проектированию ЛПУ». Штатное расписание эндоскопических подразделений (приказ  № 222 от 31 мая 1996 г. МЗ и Медпрома  РФ «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждении здравоохранения РФ») не соответствует реальной нагрузке на средний медицинский персонал и нуждается в пересмотре.

- Отсутствие системы обучения медицинского персонала эндоскопических подразделений вопросам профилактики ВБИ на плановой и регулярной основе.

- Недостаточное обеспечение ряда учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь эндоскопическим методом, эндоскопами, автоматическими установками для их обработки,  шкафами для асептического хранения.

- Отсутствие в большинстве учреждений здравоохранения  среднего медицинского персонала, специализирующегося на обработке эндоскопов.

Субъективные  причины:

- Размещение эндоскопического подразделения не соответствует требованиям нормативных документов  в 64,6%  анализируемых ЛПУ.

- Использование в 6,6% ЛПУ для эндоскопических манипуляций негерметичных моделей эндоскопов, которые в силу конструктивных особенностей  не могут подвергаться ДВУ или стерилизации.

- Использование для стерилизации гибких эндоскопов неразрешенных пароформалиновых камер и  нерекомендуемых производителями  озоновых стерилизаторов.

- Недостаточное материальное обеспечение эндоскопических подразделений, в том числе в 18,1% ЛПУ - стерильным расходным материалом.

- Неукомплектованность должностей среднего медицинского персонала.

- Увеличение кратности использования  одного эндоскопа более 4 раз в смену (18,6% ЛПУ, проводящих ЭГДФС).

- Отклонение от технологии обработки эндоскопов на любом его этапе (не выполняют тест на герметичность 60,3% ЛПУ, проводят неэффективную очистку 13,8%, подвергают эндоскопы только дезинфекции или неэффективной дезинфекции на завершающем этапе обработки  32,8%).

- Несоблюдение асептики при хранении обработанных эндоскопов между сменами (11,6% ЛПУ) или во время их транспортировки (41,0% ЛПУ).

- Неэффективность внутриведомственного производственного контроля за выполнением требований действующих санитарно-эпидемиологических правил.

В последние годы рост числа эндоскопических манипуляций происходит на фоне заметного увеличения количества источников ВГС, ВИЧ и туберкулеза среди  обследованных пациентов. (2,3,4) Наличие существенных факторов риска инфицирования  пациентов, недостаточная эффективность системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ряде ЛПУ на фоне отсутствии официальной регистрации случаев ВБИ послужили мотивацией для выполнения исследований по изучению рисков  передачи ВИЧ, ВГС и туберкулеза во время эндоскопических манипуляций. Выбор инфекций был обусловлен их эпидемиологической и социальной значимостью, тяжестью  и длительностью течения инфекционного процесса,  отсутствием специфических средств иммунопрофилактики и возможностью  выделения вирусов и микобактерий.

Для достижения поставленной цели  изучалась эпидемиологическая опасность эндоскопов непосредственно после использования у пациентов с ВИЧ-инфекцией, хроническим вирусным гепатитом С  (ХВГС) и туберкулезом, после проведения их окончательной очистки и дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Важно было выявить нарушения  в организации и проведении технологического процесса обработки эндоскопов,  приводящие к потенциальным рискам инфицирования пациентов.

В исследование по выявлению риска инфицирования пациентов вирусами были включены 41 больной, в том числе 13-больных с ВИЧ инфекцией,  6  больных с ХВГС и 22 больных с ко-инфекцией. Обследование пациентов проводилось в эндоскопическом отделении инфекционной больницы с целью дифференциальной диагностики сопутствующей патологии.

Для достижения поставленной цели образцы смывов  исследовали методами ИФА и РГА для выявление антигенов  р24 ВИЧ-1 и  ВГС соответственно, а так же  вирусологическими методами для выделения инфекционных вирусов иммунодефицита и гепатита С. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты определения  ВИЧ и ВГС вирусологическим и серологическим методами  в образцах проб с каналов эндоскопов.

| Метод выявления | Вирус | Исследовано образцов проб на каждом этапе | Из них обнаружен вирус или его АГ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после использования эндоскопа (1-я проба) |  | после проведения окончательной очистки (2-я проба) |  | после ДВУ (3-я проба) |  |
|  |  |  | А.ч. | % | А.ч. | % | А.ч. | % |
| Вирусологический | ВИЧ | 35 | 33 | 94.3 | 12 | 34,3 | 3 | 8,6 |
|  | ВГС | 28 | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 2 | 7,1 |
| Серологический | ВИЧ | 35 | 33 | 94.3 | 14 | 40,0 | 3 | 8,6 |
|  | ВГС | 28 | 21 | 71,4 | 2 | 7,1 | - | - |

Исследования смывов с инструментальных каналов эндоскопов показали, что   ВИЧ вирусологическим методом выделен в 94,3%, а   ВГС – в  85,7%, проб, отобранных непосредственно после проведения манипуляций у больных с соответствующей инфекционной патологией, что подтвердило данные  Hanson с соавторами (10,11). Методом полимеразной цепной реакции РНК ВИЧ была выявлена ими в смывах с  7-и (35,0%) из 20 гастроскопов и  с  7-и (100%) бронхоскопов, использованных  у больных с ВИЧ- инфекцией.

Окончательная очистка каналов эндоскопов  щётками в ферментном моющем средстве  не полностью удаляла вирусную контаминацию, в связи с чем  ВИЧ выделялся в материале 34,3% вторых  проб,   а ВГС – в 14,3%. Этот результат  подтверждает данные, полученные  Lee JH с соавторами, об инфекционной опасности эндоскопов в процессе проведения и после завершения  этапа окончательной очистки. (13).

После завершающего этапа обработки инфекционный ВИЧ был выделен из образцов проб  с каналов  3 бронхоскопов  из 35 исследованных, а  ВГС - из образцов проб с каналов 2 гастроскопов из 28 исследованных.

Таким образом, полученные результаты показали не только эпидемиологическую опасность эндоскопов после их использования у больных с  соответствующей патологией, но доказали наличие потенциальных рисков инфицирования пациентов при обследовании неэффективно обработанными эндоскопами.

Для выявления причин неэффективной обработки пяти эндоскопов проведен анализ всех компонент системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в лечебном учреждении.

Было установлено, что отделение не обеспечено достаточным количеством гастроскопов, на которые падает основная рабочая нагрузка (56,8% от общего числа исследований).  Из четырех бригад, выполняющих эндоскопические манипуляции, одна не укомплектована медицинской сестрой.  В дни  с высокой нагрузкой (7-10 исследований в день) средний медицинский персонал испытывает дефицит времени, что является  основной причиной непреднамеренного нарушения технологии обработки эндоскопов.

При организации технологического процесса обработки имеет место перекрест потоков грязных и деконтаминированных эндоскопов, конструкции емкости для окончательной очистки и  раковины для отмывки эндоскопов после очистки не позволяют проводить  эти процедуры качественно.

Все эндоскопы, взятые в исследование,  на момент использования были исправны. При наличии времени тест на герметичность проводился перед каждым циклом их  обработки.

Основными причинами неэффективной обработки эндоскопов послужили некачественная очистка и/или неадекватная  ДВУ, что подтверждается следующими данными:

- Этап очистки проводился в емкостях недостаточного размера для полного и свободного погружения эндоскопа, поэтому не мог быть достаточно эффективным. Раствор ферментного моющего средства применялся многократно. Щётки для очистки каналов, ввиду их недостаточного количества, не всегда проходили очистку и обеззараживание. Некачественно проведенная очистка эндоскопа, в свою очередь, являлась причиной неэффективности ДВУ. Средство, использованное для ДВУ согласно сведениям, приведенным в Инструкции, обладает свойством фиксировать органические загрязнения, которые экранировали  вирусы от его губительного воздействия.

- Раствор для ДВУ, содержащий  2,7% ГА, использовался многократно (2недели) в пределах срока, указанного в Инструкции производителя (30дней). Тест-полоски для  определения минимально эффективной концентрации ГА к средству не предусмотрены, поэтому указанный параметр не контролировался. Между тем, ГА является летучим соединением, и концентрация его в растворе для ручной и машинной обработки со временем может снижаться до неэффективных значений из-за  естественного испарения, разбавления водой и накопления биологических загрязнений. (14) Значение указанного фактора подтверждается достаточно высокой рабочей нагрузкой  на отделение.

В ходе проведенного эпидемиологического расследования были выявлены пять пациентов, обследованных неэффективно обработанными эндоскопами. (рис.)

Установлено, что пациенты №1 и №2  на  момент  обследования  уже были инфицированы ВИЧ-1. Третий  неинфицированный пациент был подвергнут санационной бронхоскопии в реанимационном отделении. Она  не сопровождалась видимыми нарушениями слизистых оболочек.

Рис.  Схема использования неэффективно обеззараженных эндоскопов.

Один из двух неэффективно обработанных гастроскопов повторно использовали в тот же день для обследования больного (пациент №4) уже инфицированного ВГС, вторым гастроскопом  обследовали неинфицированного пациента (пациент №5). Обследование выявило у пациента  поверхностный гастрит и  не сопровождалось биопсией или другими манипуляциями, повреждающими  слизистую оболочку желудка.

За пациентами №3 и №5, подвергнутыми риску инфицирования  ВИЧ и ВГС соответственно, было установлено динамическое наблюдение в течение 12 месяцев, которое не выявило признаков инфицирования, подтверждённых серологическими тестами (через 6 и 12 месяцев после обследования) и клинико-лабораторными данными.

В исследование по выявлению риска инфицирования пациентов  микобактериями, были включены 32 больных туберкулезом с бактериовыделением. Исследование было проведено на базе МНПЦБТ.

Данные  о культуральном выделении кислотоустойчивых микобактерий из бронхиального содержимого обследованных пациентов  и из смывов с каналов бронхоскопов непосредственно после их использования (проба 1), после дезинфекции и окончательной очистки (проба 2) и после ДВУ (проба3)   на  разных питательных средах представлены в табл.2.

Таблица 2

Результаты исследования на МБ бронхиального содержимого  больных и  смывов с  каналов бронхоскопов

| Материал исследования | Кол-во проб | Из них : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ выявлены микроскопически | Микобактерии выделены на средах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Middlebrook 7H9 |  |  |  | Левенштейна - Йенсена |  |  |  |
|  |  |  | МБТ |  | НТМБ |  | МБТ |  | НТМБ |  |
|  |  |  | А.Ч. | % | А.Ч. | % | А.Ч. | % | А.Ч | % |
| Бронхиальное содержимое | 32 | 19 | 31 | 96,88 | 1 | 3,13 | 20 | 62,5 | 1 | 3,13 |
| Проба 1 | 32 | 11 | 28 | 87,5 | 1 | 3,13 | 10 | 31,25 | 1 | 3,13 |
| Проба 2 | 32 | 0 | 1 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проба 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кислотоустойчивые МБ  были выделены из бронхиального содержимого всех 32 больных туберкулёзом. Культуральными методами на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 МБ были выделены из 29 (90,6%) образцов смывов,  отобранных с каналов бронхоскопов непосредственно после их использования. Все штаммы кислотоустойчивых микобактерий, выделенные из бронхиального содержимого больных  и проб 1 с  каналов эндоскопов,  подвергались параллельному изучению, в ходе которого была доказана их полная идентичность. При последующей идентификации  в бронхиальном содержимом одного больного (проба 44) и в смыве с канала эндоскопа, которым он обследовался (проба №44\1), были обнаружены нетуберкулезные микобактерии  комплекса Мycobacterium  аvium.

В одной пробе (№18/2) МБТ были  выделены  из смыва с канала эндоскопа после проведения его дезинфекции в 1% растворе «Лизафина» в течение 15 минут и окончательной очистки механическим способом в моющем средстве «Энзимосепт». Полученный результат подтвердил данные Голикова В.Г о недостаточной эффективности этапа дезинфекции, предшествующего или совмещенного с окончательной очисткой. (3)

- Анализ системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в МНПЦБТ показал ее эффективность. Отделение бронхологии обеспечено бронхоскопами, средствами для очистки и дезинфекции в соответствии с рабочей нагрузкой. Организация технологического процесса ручной обработки эндоскопов и его выполнение соответствуют требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил. Для ДВУ выбрано средство на основе надуксусной кислоты в одинаковой степени эффективное против МБТ и НТМБ. Проведенные исследования позволяют предположить, что  в  диагностических центрах туберкулёзного профиля риски инфицирования пациентов туберкулёзом посредством эндоскопов при строгом выполнении всех стандартов их обработки и использовании целевых моющих и дезинфицирующих средств  в соответствующих режимах минимизированы.

Таким образом, проведенный комплекс исследований позволил выявить  объективные и субъективными причины недостаточной эффективности системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ряде учреждений здравоохранения. В сочетании с высокой частотой контаминации эндоскопов опасными микроорганизмами после использования у больных с инфекционной патологией (ВИЧ - 94,3%, ВГС - 85,7%,  МБ - 90,6%) это обуславливает потенциальные риски  инфицирования пациентов, обследованных неэффективно обработанными эндоскопами.

Для оптимизации системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ЛПУ необходимы:

- Государственная поддержка оказания населению высокотехнологичной медицинской помощи эндоскопическим методом.

- Создание системы обучения персонала эндоскопических подразделений ЛПУ вопросам профилактики ВБИ.

- Приведение в соответствие требований основных нормативных документов:

- СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения, пособие по проектированию ЛПУ»,

- Приказ     № 222 от 31 мая 1996 г. МЗ и Медпром  РФ «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждении здравоохранения РФ»,

- СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

  - Поддержка эндоскопической службы со стороны  администрации ЛПУ (выделение помещения для организации технологического процесса обработки эндоскопов, развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение, организация эффективного производственного контроля за выполнением  требований СП 3.1.1275-03).

  - Строгое соблюдение персоналом  технологии обработки эндоскопов,    регламентированной требования СП 3.1.1275-03.

Литература:

- Брусина Е.Б. Теоретические, методические и организационные основы эпидемиологического надзора за ГГСИ в хирургии (эпидемиологические, клинические и микробиологические исследования): автореф. дис. … док. мед. наук/ – ГОУ ВПО «Кемировская государственная медицинская академия Росздрава» - Омск. - 1996.- С.32.

- Годков М.А. Зоны риска распространения парентеральных вирусных гепатитов в стационарах скорой помощи / М.А. Годков, Б.О. Седиков, О.Б. Пасечников, И.С. Стецюра // Стратегия и тактика борьбы с ВБИ на современном этапе развития медицины: материалы Международного конгресса, Москва, 10-12 октября  2006г.- С.55-56.

## Голиков В.Г. Эпидемиологическая оценка бронхоскопии: дисс… канд. мед. наук: Санкт–Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова. - СПб.- 2004г.-115С.

- Ермолов А.С. Частота выявления пациентов с различными сочетаниями гемоконтактных вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С) в стационаре скорой помощи/А.С Ермолов, М.А. Годков//Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений: Материалы  научно-практической конференции 13-14 апреля 2006г. Москва.- С. 17-19

- Зуева Л.П. Пути профилактики инфицирования пациентов при выполнении эндоскопических манипуляций/Л.П. Зуева, В.Г. Голиков, Е.Н.   Колосовская//Стерилизация и госпитальные инфекции.- 2006.- № 2.- С.28–31.

- Кузьмин Д.Е. Бронхоскопические исследования в дифференциальной диагностике заболеваний бронхов и лёгких/ Д.Е.Кузьмин, В.Ю. Смирнов, В.Н. Лавренова, О.В. Ловачёва// Сб. научных трудов к 80-летию ведущего противотуберкулёзного учреждения г. Москвы, 10-летию МГНПЦБТ.- М: [Медицина и жизнь],  2007.- C.116-118.

- Храпунова И.А. Эндоскопические исследования как фактор передачи внутрибольничных кишечных инфекций/ И.А. Храпунова, Н.Н.Филатов, В.А. Иваненко и др. // Материалы IХ съезда Всероссийского НПО эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Москва, 26-27 апр.2007г.- Москва: Изд-во Санэпидмедиа, 2007.- Т. 2. -  С.84-85.

- Birniе GG, Quigley EM, Clements GB, Follet EA, Watkinson G. Endoscopic transmission of hepatitis B virus. //Gut. 1983;24:171-4

- Bronowicki J.-P., Venard V., Botte C et al. Patient-to-Patient Transmission of Hepatitis C Virus during Colonoscopy.// N. Engl. J. Med., July 24, 1997; 337(4): 237 - 240.

- Hanson P.J., Gor D., Clarke J.R., Chadwick M.V., Gazzard B., Jeffries D.J., et al. Recovery of the human immunodeficiency virus from fibreoptic bronchoscopes. // J. Thorax,  1991.- Vol.46.-P.410-412.

- Hanson P.J., Gor D., Clarke J.R., Chadwick M.Vet al. Contamination of endoscopes used in AIDS patients. // J. Lancet, l989.- Vol.2.-P.86-88.

- http://www.americaru.com/news/37161

- Lee JH, Rhee PL, Rim M JJ et al. Efficacy of electrolyzed water in reprocessing patient –used flexible upper endoscopes: comparison with 2% alkaline glutaraldehyde// J Castroenterol Hepatol. 2004, 8:894-899

- Mbithi JN, Springthorpe VS, Sattar SA, et al Bactericidal, virucidal, and mycobactericidal activities of reused alkaline glutaraldehyde in an endoscopy unit.// J Clin Microbiol 1993;31,2988-2995

- Mehta Al C et al.  Prevention of Flexible Bronchoscopy-Associated Infection// American College of Chest Physicians and American Association for Bronchology Consensus Statement; Chest. 2005; 128:1742-1755

- Pogam S., Gondeau A., Bacq Y. Nosocomial transmission of Hepatitis C Virus.//  Ann of Intern Med, 1999; Vol 131(10):794-794

- Spach DH, Silverstein FE, Stamm WE. Transmission of infection by gastrointestinal endoscopy and bronchoscopy.// Ann Intern Med. 1993;118 (2):117-128